ASPI-JET 6

Инструкция по эксплуатации

Общая характеристика

Стоматологический мобильный аспиратор обеспечивает хорошую аспирацию, независимую от стоматологической установки. Колесики позволяют ипользовать аспиратор в любой рабочей позиции. Аспиратор тип 6 (очистка канистры производится вручную) легко передвигается из одного кабинета в другой , поэтому он может использоваться в  экстренном случае для поддержания централизованной установки или аспирационной системы стоматологической установки.

Установка

Установка аспиратора производится согласно международным правилам CEI относительно электромедицинских устройств.

Перед подключением аспиратора в сеть необходимо учесть номинальную мощность и убедиться, что напряжение подходит для нормальной, правильной работы устройства, а также, в том, что высокочувствительный  предохранитель установлен  в сети.

Шнур питания и вилка аспиратора оснащены защитным устройством заземления, нельзя вынимать данное устройство, оно должноплотно прилегать к шнуру питания. После завершения установки, необходимо включить аспиратор - включатель находится на передней панели. Когда включатель находится в позиции 1, происходит включение, аспиратор готов к работе. При открытии дверцы циркуляция воздуха прерывается, и аспиратор останавливается. При нормальной сборке аспирированный воздух должен выходить через звукоглушитель 2. Для выпуска воздуха наружу необходимо подсоединить трубу от выхода мотора к наружной трубе 3С (рис.А),  через которую выходят бактерии и поглощается шум.

Описание работы

Через канюлю и поднятый шланг, жидкость и аспирированный воздух достигают коллектора 4 и оттуда поступают в канистру по трубе 3А. В канистре жидкость отделяется от воздуха: воздух поступает к мотору по трубе 3В и затем выпускается; жидкость, будучи тяжелее воздуха, оседает на дне канистры.

Aspi-Jet оснащен канистрой, вместимость которой позволяет осуществлять беспрерывную работу в течение 8-10 часов, не наполняясь полностью, таким образом

каждый раз в конце рабочего дня необходимо очистить канистру. Очистка канистры производится вручную после выключения аспиратора.

Во время операций пена, которая образуется из крови и потока аспирированного воздуха, может повлиять на функцию датчика и остановить аспиратор, поэтому для очистки рекомендуется использовать противопенные таблетки фирмы-производителя. Инструкция к применению прилагается.

В случае, если какие-либо неполадки ( блокировка системы охлаждения, нарушения работы) вызывают перегрев моторов, то есть температура поднимается выше 120 С в Uni-Jet 75 и выше 90 С в насосе для осушения 8, в обоих случаях термические защитные устройства с зафиксированным температурным значением пустят кругообращение и автоматически установят его заново, как только вращение придет в норму.

Примечание

Перед любой операцией на используемом устройстве необходимо несколько  раз прочистить его при помощи дезинфицирующего средства Puli-Jet как указано в пункте “Обслуживание”. При очистке необходимо воспользоваться одноразовыми перчатками (В2-В3)

Обслуживание

Так как твердые частицы, некоторые из которых являются восстанавливаемыми, подвергаются аспирации вместе с жидкостью, аспиратор оснащен фильтрами, которые сдерживают проникновение таких частиц.

Aspi-Jet 6 , как и  другие модели,  укомплектован фильтром, который можно увидеть снаружи корпуса.

Необходимо ежедневно очищать фильтры.

Для того, чтобы  прочистить фильтр 9, необходимо на некоторое время включить устройство, таким образом, чтобы шланги и коллектор полностью высушились внутри, затем  отключите утройство, выньте шланги из исходного положения и вытащите коллектор 4 (рис С): при открытии вы увидите основание фильтра.

Для осмотра фильтра 10 необходимо поднять рукав держателя трубки 11 (рис Д). Каждый вечер после отключения электропитания, отстегните резиновые зажимы канистры, поднимите крышку и вытащите канистру для того, чтобы произвести ее очистку. Для того, чтобы  прочистить канистру внутри, следует использовать раствор дезинфицирующего  средства Puli-Jet и теплой воды, и точно так же очистить крышку и контрольные датчики водослива.

Каждый вечер после очистки фильтров важно помнить, что раствор Puli-Jet и теплой воды должен быть аспирированным, для этого необходимо следовать инструкциям по приготовлению раствора, указанным на этикетке. Очистка и дезинфекция дожлна выполняться следующим образом: необходимо вставит штеккер 11 в большой приемник, а 10 и 17 в маленькие. Погрузить каждую канюлю в раствор Puli-Jet и оставить работать в таком положении, пока уменьшиться мощность аспиратора относительно передвижения жидкости; далее вынуть канюлю из раствора, поднять шланг так, чтобы вся жидкость переместилась из шланга в коллектор и из коллектора в канистру. Операцию повторить 2-3 раза. После процедуры очистки, необходимо высушить канистру. Puli-Jet позволяет растворить кровь и слизь с последовательным антимикробным эффектом, если регулярно используется в растворе с теплой водой, он ткже очищает старые налеты и удаляет неприятный запах из аспиратора.

Рекомендуется избегать использование очищающих средств даже с малым количеством содержания пены, так как поток аспирированного воздуха увеличивает количество пены, вызывая остановку аппарата, поломки и неприятный запах.

О-кольца (затворы) и скользящие части механизма для уплотнения (рис G) необходимо смазывать спреем каждые 15 рабочих дней.

Во время очистки  и санобработки аспиратора необходимо одевать одноразовые перчатки. Все шланги и прочие приспособления  необходимо заменять каждый год по причине санитарных мер и рабочего состояния, гибкости и легкости шлангов.

Итак:

- После каждой хирургической операции: необходимо промыть устройство аспирированной водой, желательно теплой

- После каждого рабочего дня необходимо производить очистку фильтров и оборудования раствором теплой воды и дезинфицирующего средства Puli-Jet.

- Каждые 15 дней необходимо очистить канистры, высушить клапан и датчик, необходимо смазывать спреем затворы и скользящие части механизма для уплотнения.

- В том случае, если устройство не будет использоваться некоторое время, необходимо выключить аспиратор на 20-30 минут, не аспирируя жидкость. Аспиратор полностью осушиться и это предотвратит любое образование солей ( обычно из легких сплавов), вызываемое влагой и другими веществами, которые засоряют вентилятор и блокируют мотор.